UV/VIS Detector

UVD 170S/340S

操作说明

Version: 3.01

Date: July 14, 2000

© Dionex Softron 2000

目录

1 介绍

1.1 开箱..................................................................................................................... 1

1.2 担保

1.3 手册如何使用   .............................................................................................. 1

1.4 仪器使用            ................................................................................... 2

2 安装

2.1 位置和环境 ........................................................................................ 3

2.2 主机连接 ......................................................................................................... 3

2.2.1 熔丝更换.................................................................................................. 4

2.3 流路连接 ....................................................................................................... 5

2.4 后面板连接 ................................................................................................ 5

2.5 计算机接口卡安装  .......................................................................... 6

3 概述........................................................................................................................... 7

3.1 操作原理 ................................................................................................... 7

4 操作

4.1 系统开关 ............................................................................................ 8

4.2 前面板灯状态 ...................................................................................... 8

4.3 用CHROMELEON TM安装和操作.................................................. 9

4.3.1 .通讯端口.............................................................................................. 9

4.3.2 CHROMELEON TM模板  .................................................................. 9

4.3.3 用CHROMELEON TM安装工具安装 ..................................... 9

4.3.4 用CHROMELEON TM操作 ................................................................... 11

4.3.5 CHROMELEON TM下光谱校正 ..................................................... 12

5 故障排除 ............................................................................................................... 13

6 维护 .....................................................................................................................15

6.1 综合信息 .................................................................................................... 15

6.2 灯

6.2.1 灯移去...................................................................................................... 17

6.2.2 灯替换 ............................................................................................... 17

6.3 测量池............................................................................................................ 18

6.3.1  测量池版本 ............................................................................................... 18

6.3.2 . 测量池移去.............................................................................................. 21

6.3.3  测量池替换........................................................................................ 21

6.3.4  测量池清洗.............................................................................................. 21

7 技术规范 .................................................................................................. 23

8 附件和备件 .......................................................................................... 24

8.1 标准附件  ..................................................................... 24

8.2 备件................................................................................................................... 1

1 介绍

1.1 开箱

参照下列步骤开箱：:

将箱子放在地板上，移去辅助包装。.

慢慢地小心地移出仪器。

移去外包装。

注意:将原包装放在一个安全的地方。它是搬运仪器时最好的包装。

1.2 保质期

仪器的标准保质期是与购买合同一致的。

氘灯的保质期从交货日（灯电缆上标签）起六个月。移去这个标签将使保质期无效。带有定时器的灯（没有以上标签）的保质期是1000个工作小时。这个测量池保质期与此无关。对于由于不适当使用、维修、使用没有列入清单的附件及不规范的装船、包装等引起的故障是不予保修的。

1.3 如何用本手册

本手册提供了关于仪器操作所需的参考。

无论如何，在操作UVD 170S/340S 前，用户应完全了解仪器说明的内容。

1.4 仪器的作用

The UVD 170S/340S 是一个为高效液相色谱分析设计的高灵敏度紫外-可见二极管阵列检测器，仅能由CHROMELEON TM 控制。Dionex 公司对于仪器操作过程中不适当操作引起的仪器损坏不负责任。

2 安装

2.1位置与环境

仪器安装的位置必须符合下列条件：

没有震动。

温度变化不大。

没有阳光直射。

柱和测量池间的毛细管尽可能短，减少死体积。

注意:不要将物品或其他仪器放在仪器的上。 .

2.2 连接

仪器一般的设置电压为230V。若主电源与此电压不同，须通过仪器背面的电压选择器来重新设置。

关仪器并拔下电源线。

取出熔丝 fig. 1。

拉出电压选择板 fig. 2。

选好所需电压值，如fig. 2。

转动板使电压选择可以看到，如fig. 2。

将塑料夹插入板上的凹槽中。

装好电压选择板fig. 2)。.

最后，装好熔丝。

注意: 第一次安装仪器必须检查地线和熔丝。

注意: 为了减少冲突，仪器的各部最好与相同的电源连接。

警告: 在进行电压选择或替换熔丝前，须确认电源线已拔下。

2.2.1 熔丝替换

关仪器，拔下电源线。

用一把小的螺丝起子取出熔丝fig. 1)。

替换适合的溶丝。

注意: 只能使用如fig. 1(min.电压 250 V)的熔丝。

Fig. 1.: Removing the fuse cartridge from the power supply module

Fig. 2: Voltage selection.Operating

2.3 流路连接

UVD 170S/340S 毛细管的连接位置在检测器的左边fig. 6)。流入毛细管是黑颜色的。将它与分析柱流出端连接。

注意: 为了减少死体积，该连接管尽可能短。I

注意: 用2-丙醇初始化测量池。

2.4 后面板连接

通过计算机上一块特殊的接口卡UVD 170S/340S可被CHROMELEON TM数据系统控制。通过连在仪器背后的一根特殊电缆进行数据传送。

Fig. 3: Rear panel, UVD 170S/340S.

2.5 安装计算机接口卡

Fig. 4: Address selection on the M68-Interface board

M68接口卡地址选择

为了选择I/O地址，接口卡与一DIP开关块（双线）适合（如Fig. 4）。接口卡占据四个地址，工厂设置值为318H ，正常情况下无须改变，除非使用网络或其他接口卡，地址在安装前必须确认。

警告: 在安装前需确保PC关闭和电源线没有连接。

注意: 接口卡必须防静电保护。

注意: 接口卡能插入8位或16位槽。

(OFF)代表二进位的"1"，(ON)代表二进位的"0"。在右边，数值可变为十六进制数值。通过各数值相加确定地址。UVD 170S/340S接口卡当前的设置是+ 10 + 100 + 200 = 318H (十六进制)

3 概述

UVD 170S/340S是UV/VIS是波长范围内用于HPLC检测的高效的二极管阵列检测器。仪器必须在CHROMELEON TM i数据系统控制下工作。

UVD 170S/340S特征：

强大的光学结构，非常的低噪音电路保证了仪器的高灵敏度。

波长检测，D数据纪录，CHROMELEON TM综合的数据处理系统提供了最高的仪器分析效率。

注意：: UVD 170S  UVD 170S在CHROMELEON TM 控制下支持4波长检测，但该型号无D数据纪录功能。

3.1操作原理

Fig. 5: Principle of operation UVD 170S/340S.

4 操作

UVD 170S/340S 检测器只能在CHROMELEON TM数据系统的控制下工作。

4.1仪器的开、关

确认UVD 170S/340S的所有的电缆都已连接好, 通过仪器的后面板的电源开关可以开仪器。

注意: 氘灯不会自动地开。灯的开/关必须通过CHROMELEON TM执行，为了获得最佳的结果，灯必须在分析前30分钟开。

注意: 在关灯的命令发出后，再次开灯须等待5分钟以上的时间。否则灯会因为过热而损坏。

4.2前面板状态灯开

当检测器开之后，前面板的状态灯指示灯电流。

| LED | D2-Lamp状态 |
| --- | --- |
| LED红色 | 仪器开 |
| LED绿色 | 氘灯开 |
| LED不亮 | 仪器关 |

4.3 CHROMELEON TM安装和操作

4.3.1 通讯端口Communication Port

UVD 170S/340S通过一个特殊的计算机通讯卡来控制。

4.3.2 需要CHROMELEON TM模式。

4.3.3 用CHROMELEON TM安装工具安装

按照如下步骤进行安装：

启动CHROMELEON TM 服务器，然后进入服务器配置。

选择UVD170S/340S 相应的timebase。

通过编辑菜单或右键选择"Add Device... "。

从列表中选择 "Dionex UVD170S"或"Dionex UVD340S"。按“OK”确认。

现在，当前配置将显示在对话框中。

"General"对话框

| 选项 | 描述 |
| --- | --- |
| Device Name | 仪器名称列表 |
| Port Address | PC接口卡地址（当前：318H） |
| Demo Mode | 使演示模式失效 |

"Signals"对话框

| 选项 | 描述 |
| --- | --- |
| UV_VIS_1 UV_VIS_2 UV_VIS_3 UV_VIS_4 3DFIELD | UVD 170S / UVD 340S UVD 170S / UVD 340S UVD 170S：从CHROMELEON TM v.4.10 / UVD 340S UVD 170S：从CHROMELEON TM v.4.10 / UVD 340S 仅UVD 340S |

注意：确保所需通道被选中。如没有，这些通道在CHROMELEON TM中不会被应用。选择必须的信号，按"Change"显示下列信号参数。

| 信号参数 | 描述 |
| --- | --- |
| Signal Name | 信号名 |
| Unit | 原始数据的信号单位 |
| Factor | 放大系数 |

"Error Levels"对话框

在这个窗口你可看到错误的分类。当前设置不会改变。

"Inputs"对话框

| 选项 | 描述 |
| --- | --- |
| INPUT170 INPUT340 | 仅UVD 170S 仅UVD 340S |

注意：确保检查框与遥控输入的通讯是有效的。若没有，这些输入不会在CHROMELEON TM中应用。最后，保存变更的Server Configuration.。关CHROMELEON TM安装工具。

4.3.4 CHROMELEON TM下操作

在CHROMELEON TM ，有仪器操作的两种主要模式。

通过工具栏和菜单条或通过控制平台直接控制。

通过时间程序控制(程序文件或命令钮)

下列特殊的信号和命令是可应用的。

特殊的信号命令：

| 信号类型 | 参数 |
| --- | --- |
| UV-channel | 步 平均 波长 波宽 参考波长 参考波宽 |
| 信号类型 | 参数 |
| 3D-Field(onlyUVD340S) | 最小/最大波长 簇宽 步 参考波长 参考波宽h |

总的命令:

Lamp on/off Autozero Connect/Disconnect

通过CHROMELEON TM控制检测器的详细的信息，参考CHROMELEON TM U用户手册和CHROMELEON TM的在线帮助。.

4.3.5 CHROMELEON TM下的光谱校正

在CHROMELEON TM下，在"Lamp on"或"Connect"命令("detector calibration")后校正自动进行。"CheckWavelength"命令会在工作表中显示校正最大的波长偏差。 在一定的条件下的校正是一定的。

在校正过程中，基线必须是稳定的。不要出现溶剂组成变动和溶剂中存在气泡事件。

池中的溶剂在被校正的波长不需完全吸收。如池中充满96%正己烷4 %乙基醋酸。

确保氘灯已预热，因为灯开后的几分钟光谱的变化是非常大的。

若以上条件不成立，过程将会终止，同时相应的错误信息会显示。当问题解决后，通过命令"Connect"后"Disconnect"重复校正。

将氘灯发射光谱与钬氧化物滤波器光谱比较，可进行检测器校正。比较测定最大值与文献中钬氧化物记载值。光谱校正持续2分钟。在这个时间，不可能获得数据。

5 故障排除

| 故障 | 原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 灯不能开 | 灯过热 灯不能开 通讯电缆安装错误 | 延迟5分钟开灯。 延迟5分钟开灯，若试几次仍不能开，检查通讯电缆。 检测器和计算机的接头必须插紧。 |
| 功能失效 | 检测器与主机没有连接 检测器没开 熔丝坏 更换的熔丝立即坏 检测器与PC的连接不正确 | 连接主要电缆 开检测器 更换熔丝 请与戴安服务中心联系 连接检测器和PC |
| 无信号/不规则的信号 | 测量池污染 流动相透射率低 不正确的光谱范围 进样阀出错 二极管阵列出错 | 清洗测量池 选择波长 检查溶剂 变化光谱范围 检查流路 请与戴安服务中心联系 |
| 无信号/不规则的信号 | 灯强度太低 M68板有缺陷 UVD170S/340S和PC连接不正确 | 换灯 检查，更换板 重新连接UVD 170S/340S和PC |
| 基线漂移大 | 预热时间不足 柱污染 系统没有平衡 环境不稳定 溶剂污染 测量池污染 灯有缺陷 溶剂瓶位置太低 | 允许30min.以上的预热时间 清洗或更换柱 继续清洗系统至平衡 确保恒定的温度和湿度 更换溶剂 清洗测量池 更换灯 将溶剂瓶和测量池放在同一水平面 |
| 高噪音 | 溶剂被污染 灯过期 系统存在气泡 泵有压力脉冲 溶剂瓶放在地板上 错误的波长 UVD170S/340S和PC连接不正确 | 更换溶剂 更换灯 初始化系统 检查和初始化泵 将溶剂瓶和测量池放在同一水平面 选择适当的波长 重新连接UVD 170S/340S和PC |
| 峰变宽 | 毛细管太长或过大的内径 柱过载/污染/过期 溶剂时间过长 | 截短或更换细的毛细管 清洗或更换柱 替换新鲜的溶剂 |
| 分析重复性差 | 样品不稳定 梯度重复性差 不稳定的环境 柱过载/污染/过期 | 用新鲜的样品或改变条件 改变梯度程序/检查泵 确保稳定的温度和湿度 清洗或更换柱 |

. CHROMELEONTM错误消息

CHROMELEON TM错误信息列表被包括在CHROMELEON TM In安装程序对话框"Error Levels"中。

6 维护

6.1 概要

UVD 170S/340S有高质量的结构，使平常的维护需要最小。一般地，这个系统必须保持干净。仪器表面的油漆对溶剂、弱酸、弱减有抵抗。若溶剂或其他液体溅到仪器表面，必须立即用无麻的布或薄纸擦干净（不要摩擦）。下面描述的维护工作是用户平常需要做的，任何其他的服务维护工作只能由戴安的专业人员进行。

注意：在发生下列情况时，保质期是无效的：不适当的使用、维护、使用没有说明的备件。相似地，下列情况的保质期也是无效的：不适当的装船、包装、错误的移动、有损害性的溶剂残留。所有用户的维护备件（如灯和测量池）可通过移动装在系统fig.6)左边的平板取得。按并逆时针转凸边的螺丝90°。平板现在可以打开和移动，可清楚地看到灯和测量池。

警告：在操作过程中，灯变得非常热。因此，为了避免可能的伤害，在维护前必须保证有充足的冷却时间。

Fig. 6: Side view, UVD 170S/340S (side panel open).

6.2 灯

注意: 仅使用Dionex 原装氘灯，使用第三方的灯可能导至仪器损坏。

6.2.1 灯移去

若UVD 170S/340S还与CHROMELEON TM连接，首先中断他们之间的连接。

关检测器电源，移去主连接线。

打开移去侧面板。不要弯曲特氟纶毛细管。

等到灯完全冷却!

轻轻按灯两边的锁紧插销，拉出灯。.

松开并移出两个灯的固定螺丝，小心地移出灯。

警告:在操作过程中，灯会非常热，为了避免可能的伤害，在关机维修保养前必须有足够的冷却时间。

6.2.2 灯替换

插入新的灯，用安装定位销定位，装好螺丝。

注意:不要触摸灯的玻璃管。

接好电缆。

装好侧面板。

现在可以开检测器并可通过连接命令与CHROMELEON TM进行通信。

注意: 一个新灯在第一次分析前必须运行24小时。

6.3 测量池

注意: UVD 170S/340S与UVD 160S/320S的测量池是不互换的。

注意: 测量池的流阻与溶剂有关。特殊的溶剂能形成活性分子或过氧化物。

6.3.1 测量池版本

UVD 170S/340S检测器可以应用下列测量池。

标准测量池(order no. 5065.1810)

带有PEEK毛细管的标准测量池(order no. 5065.1820)

制备测量池(order no. 5065.1800P)

微量玻璃毛细管测量池(order no. 5065.1800M)

Fig. 7: Standard Flow Cell

6.3.2 测量池移去

若UVD 170S/340S正与数据系统连接，首先中断仪器与CHROMELEON TM的连接。

关检测器电源，移去电源线。

打开移去侧面板，不要弯曲特氟纶毛细管。

松开4固定螺丝，移去测量池盖。

松开有凸边的池固定螺丝，小心地拉出测量池。

6.3.3 测量池更换

注意: UVD 170S/340S 和UVD 160S/320S 的测量池是不可互换的。.

插入新干净的测量池，用安装定位销定位。

装好测量池盖。

装好侧面板。

现在可以开检测器并可通过连接命令与CHROMELEON TM进行通信。

6.3.4 测量池清洗

注意: 与其他的测量池相比，微量测量池是不能拆开清洗的。清洗微量测量池可以通过流动相（水和甲醇）中加入0.2M的硝酸来进行。

清洗其他测量池（不包括微量测量池）可按以下描述进行。括号中的数字与图7中的相应部件一致。

松开螺丝钉(1) 移去热交换器(2)。

松开螺丝钉(5) 仔细移去透镜(7)及固定盘(6 和 9)。

为了避免刮坏透镜，拆下的部件必须放置在干净、不起毛的布或薄纸上。

用柔软、不起毛的布或薄纸和光学清洗溶液清洁透镜。

刮伤或损坏的透镜必须被替换。

注意:测量池体（8）不能从池壳（10）中取出。

池体与池壳可放在水，异丙醇或甲醇中超声波清洗。

注意: 池体中的污垢不能用镊子或其他类似的东西除去。

透镜放置在原来的位置，平面向内。.

重新装好透镜固定盘(6和9)，小心旋紧螺丝(5)。

检漏。

7 技术规范

光路：: 单柱系统光电二极管阵列

光源：氘灯

波长范围：200nm - 344nm (UV)

345nm - 595nm (VIS)

像素分辨率：1.9nm(UV)

3.3nm(VIS)

波长精度：±0.75nm(UV)

±1.5nm(VIS)

噪声：<±0.8x 10-5 AU，预热3h，254nm，1秒

漂移：<5x10-4 AU/h，预热3h，254nm

测量池体积：标准测量池：1ul, 9mm

标准测量池/PEEK毛细管：1ul, 9mm

制备测量池：6µl，2mm

微量毛细管测量池：0.14µl, 8mm

测量池压等级：标准测量池：100bar (10,000kPa)

标准测量池/ PEEK毛细管：100bar (10,000kPa)

制备测量池：100bar (10,000kPa)

微量毛细管测量池：400bar (40,000kPa)

测量范围：0AU~2AU

时间延续：0.1sec

PC连接：专用的电缆

数据通道(UVD 340S)：4(+3D或CHROMELEON TM控制)

数据通道(UVD 170S)：4 ，CHROMELEON TM  4.10版

湿润部分材质：PEEK, 石英

电源：115/230V±10%，50/60Hz

功率：50VA

尺寸：210 x 480 x 430mm (w x h x d)

重量：20kg

操作条件：温度：10°C~35°C

湿度：40%~85%